PHỤ LỤC 01

DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CT16

LÁT CẮT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH

(Đính kèm Thư yêu cầu số:2724/TYC-BVT ngày 27/8/2024 của Bệnh viện tỉnh)

| Stt | Tên thiết bị | Nội dung bảo trì | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì hệ thống chụp cắt lớp CT 16 lát cắt (Model: Brightspeed, hãng GE) | 1. Bảo trì định kỳ: - Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy chính (03 lần/năm). Cụ thể:  Bảo trì lần 1: Bàn điều khiển hệ thống: kiểm tra bàn điều khiển Khung máy Gantry: - Làm sạch bụi chổi than - Kiểm tra chổi than và vòng trượt slipring Tủ điện: - Kiểm tra tue điện - Làm sạch tủ điện Hệ thống chính: - Kiểm tra nút dừng khẩn cấp - Kiểm tra các nút bấm trên bàn phím điều khiển - Cập nhật nhật ký máy - Kiểm tra mẫu form bảo trì mới nhất Bàn bệnh nhân: - Cố định đầu nối mô-tơ Theo dõi sau đợt bảo trì: công việc cần theo dõi tiếp  Bảo trì lần 2: Bàn điều khiển hệ thống: Kiểm tra bàn điều khiển Khung máy Gantry hệ thống: - Làm sạch bụi chổi than - Kiểm tra chổi than và vòng trượt slipring Theo dõi (các nội dung phát sinh nếu có): công việc cần theo dõi tiếp (các công việc đa ghi chú, kết quả và các nội dung cần theo dõi trong thời gian sắp tới được ghi chú trong biên bản kỹ thuật).  Bảo trì lần 3: Bàn điều khiển hệ thống: kiểm tra bàn điều khiển Khung máy Gantry hệ thống: - Tra mỡ cho bạc đạn Gantry - Làm sạch bụi chổi than - Kiểm tra chổi than và vòng trượt slipring - Làm sạch quạt làm mát và tấm lọc DAS Phần cao áp: - Làm sạch bộ trao đổi nhiệt của bóng đèn - Kiểm tra thông số đo - Kiểm tra điện trở phản hồi trên bình cao thế - Chụp HHS Theo dõi sau bảo trì: Công việc cần theo dõi tiếp theo sau (nếu cần và báo cáo công việc hoàn tất bằng văn bản 2. Xử lý sự cố khẩn cấp: - Không giới hạn số lần khi nhận cuộc gọi thông báo sự cố, lỗi xảy ra trên máy, đến kiểm tra và khắc phục các lỗi, sự cố trong suốt thời gian bảo trì. - Thời gian có mặt tại đơn vị để kiểm tra và khắc phục lỗi, sự cố: trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố. 3. Thay thế tất cả các linh kiện cho hệ thống máy chính trong phạm vi bảo trì khi xảy ra sự cố cần thay thế để khắc phục, đảm bảo máy hoạt động ổn định và liên tục. | Hệ thống | 01 |

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho dịch vụ bảo trì hệ thống chụp cắt lớp CT16 lắt cắt và dịch vụ liên quan

| STT | Tên thiết bị y tế | Nội dung bảo trì | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)*(6) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))