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	STT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi

	1
	Sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi
Seri: 213.9201/00058312
Model: LTKZ HS 2-5/ Vietnam
Xuất xứ: UFSK-Đức
	- Tình trạng: Khi hoạt động tủ có mùi cháy khét, nhiệt độ không đạt
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Tủ
	01

	II
	Dịch vụ sửa chữa máy gây mê kèm thở

	1
	Sửa chữa máy gây mê kèm thở 
Seri: ASED-0193
Model: Fabius Plus
Xuất xứ: Draeger-Đức
	- Tình trạng: Thông số Vte của máy khi hoạt động thực tế lệch quá nhiều so với thông số Vte cài đặt. Máy báo lỗi không hiển thị thông số FiO2
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01

	2
	Sửa chữa máy gây mê kèm thở 
Seri: ASED-0202
Model: Fabius Plus
Xuất xứ: Draeger-Đức
	- Tình trạng: Thông số Vte của máy khi hoạt động thực tế sai số lớn hơn mức cho phép của máy so với thông số Vte cài đặt. Máy báo lỗi không hiển thị thông số FiO2
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01

	III
	Dịch vụ sửa chữa máy thở Elisa

	1
	Sửa chữa máy thở 
Seri: 03211726
Model: Elisa 300
Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức
	- Tình trạng: Máy test trước khi hoạt động không thông qua (báo lỗi #1063-Major Leakage in breathing circult: rò rỉ khí bên trong các bộ phận của máy; báo lỗi #1141-Dirty turbine fillter: tua bin quay trong máy không hoạt động)
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01

	2
	Sửa chữa máy thở 
Seri: 06218584
Model: Elisa 600
Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức
	- Tình trạng: Test máy trước khi sử dụng thì máy báo lỗi #247-sensor system error: lỗi các cảm biến trong hệ thống máy 
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01

	3
	Sửa chữa máy thở 
Seri: 03211736
Model: Elisa 300
Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức
	- Tình trạng: Máy test trước khi hoạt động không thông qua (báo lỗi #1063-Major Leakage in breathing circult: rò rỉ khí bên trong các bộ phận của máy; báo lỗi #1141-Dirty turbine fillter: tua bin quay trong máy không hoạt động)
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01




	





   

 

 

STT  Danh mục  dịch vụ  Nội dung dịch vụ  ĐVT  Số  lượng  

I  Dịch vụ sửa chữa  tủ lạnh lưu trữ tử thi  

1  Sửa chữa  tủ lạnh lưu trữ  tử thi   Seri: 213.9201/00058312   Model: LTKZ HS 2 - 5/  Vietnam   Xuất xứ: UFSK - Đức  -   Tình trạng: Khi hoạt động tủ có mùi  cháy khét, nhiệt độ không đạt   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra tình  trạng, đưa ra phương án sửa chữa và  báo giá  Tủ  01  

II  Dịch vụ sửa chữa máy gây mê kèm thở  

1  Sửa chữa máy gây mê  kèm thở    Seri: ASED - 0193   Model: Fabius Plus   Xuất xứ: Draeger - Đức  -   Tình trạng: Thông số Vte của máy  khi hoạt động thực tế lệch quá nhiều  so với thông số Vte cài đặt. Máy báo  lỗi không hiển thị thông số FiO2   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra tình  trạng, đưa ra phương án sửa chữa và  báo giá  Máy  01  

2  Sửa chữa máy gây mê  kèm thở    Seri: ASED - 0202   Model: Fabius Plus   Xuất xứ: Draeger - Đức  -   Tình trạng: Thông số Vte của máy  khi hoạt động thực tế sai số lớn hơn  mức cho phép của máy so với thông  số Vte cài đặt. Máy báo lỗi không hiển  thị thông số FiO2   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra tình  trạng, đưa ra phương án sửa chữa và  báo giá  Máy  01  

III  Dịch vụ sửa chữa máy thở Elisa  

1  Sửa chữa máy thở    Seri: 03211726   Model: Elisa 300   Xuất xứ: Lowenstein  Medical - Đức  -   Tình trạng: Máy test trước khi hoạt  động không thông qua (báo lỗi #1063 - Major Leakage in breathing circult: rò  rỉ khí bên trong các bộ phận của máy;  báo lỗi #1141 - Dirty turbine fillter: tua  bin quay trong máy không hoạt động)   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra tình  trạng, đưa ra phương án sửa chữa và  báo giá  Máy  01  

SỞ Y TẾ  TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BỆNH VIỆN  ĐA KHOA NINH THUẬN  Độc lập -   Tự do -   Hạnh phúc  

  PHỤ LỤC    DANH MỤC     DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ  PHỤC VỤ    CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH        (Đính kèm Thư yêu cầu số                /TYC - B VNT    ngày               tháng   9   năm  202 6 )      

