## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu: 3658/TYC-BVNT ngày 11/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Vật tư phục vụ điều trị y học cổ truyền
1 | Giường trị liệu | - Chất liệu giường: bằng gỗ - Kích thước: 200x70x65cm ±20% - Chất liệu chân giường: bằng gỗ - Chất liệu nệm: simili - Độ dày nệm: ≥10cm | Cái | 6
2 | Bộ dụng cụ giác hơi | Gồm: 12 cốc thủy tinh, kèm 1 cây đánh lửa | Bộ | 2
3 | Bồn ngâm chân | Điện áp đầu vào: phù hợp với lưới điện Việt Nam Dung tích: ≥8 lít Điều khiển: cảm ứng, điều khiển từ xa | Cái | 4
4 | Bàn bập bênh | Kích thước: 60x40x10cm ±20% Chất liệu: gỗ sơn PU Dùng để tập thăng bằng | Cái | 1
II. | Phần 2: Nhiệt ẩm kế
1 | Nhiệt ẩm kế | - Phạm vi đo nhiệt độ: từ -200C đến 1000C. - Phạm vi đo độ ẩm: từ 0% đến 100% RH - Đường kính mặt số: ≥130mm - Có giấy phép kiểm định đạt tiêu chuẩn | Cái | 45
III. | Phần 3: Vật tư dùng cho kỹ thuật đặt buồng tiêm dưới da
1 | Buồng tiêm dưới da áp lực cao | - Chất liệu: buồng chứa titanium kết hợp vỏ ngoài Polysulfone, màng ngăn silicone hoặc tương đương. Catheter làm bằng Polyurethane tương thích sinh học. - Các cỡ: 6 - 8.5F | Bộ | 50
IV. | Phần 4: Vật tư phẫu thuật dẫn lưu não thất - dịch tủy sống
1 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy ngoài kèm catheter dẫn lưu não thất | Bao gồm: '- Bộ dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài: có khóa 4 chiều, van chống trào ngược, hai vị trí lấy mẫu/ tiêm, vent lọc khí. Thể tích buồng dẫn lưu 50ml, thể tích túi dẫn lưu 700ml. Thang đo theo mmHg và Cm H20 tích hợp trên túi dẫn lưu. Dây dẫn dài 175cm - Kèm theo 1 Catheter dẫn lưu não thất có hai độ dài: dài 20cm (đường kính ngoài 2.5mm, đường kính trong 1.3mm) và dài 35cm có các loại đường kính sau: + Đường kính ngoài 2.5mm - đường kính trong 1.3mm + Đường kính ngoài 2.7mm - đường kính trong 1.3mm + Đường kính ngoài 3.0mm - đường kính trong 1.6mm + Đường kính ngoài 3.3mm - đường kính trong 1.9mm - Mỗi loại catheter dẫn lưu não thất đều có dụng cụ đặt thả catheter, trocar cỡ 10F, dài 15cm. | Bộ | 20
2 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ thắt lưng ra ngoài | Bao gồm: '- Bộ dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài: có khóa 4 chiều, van chống trào ngược, hai vị trí lấy mẫu/ tiêm, vent lọc khí. Thể tích buồng dẫn lưu 50ml, thể tích túi đựng dịch dẫn lưu 700ml. Thang đo theo mmHg và Cm H20 tích hợp trên túi dẫn lưu. Dây dẫn dài 175cm - Kèm theo 1 Catheter dẫn lưu thắt lưng dài 80cm (đường kính ngoài 1.5mm, đường kính trong 0.7mm). - Kim 14G x 8.8cm, 1 bộ nối luer, 1 kim cùn cỡ 22G. | Bộ | 10