| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CHO VIỆC BẢO QUẢN THUỐC VẮC XIN VÀ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu dò siêu âm tim người lớn | - Lắp đặt, sử dụng được trên Máy siêu âm màu 4D hình thái học model: Logiq P7, hãng sản xuất: GE, nước sản xuất: Hàn Quốc. - Ứng dụng siêu âm như: siêu âm tim, siêu âm bụng, tổng quát, nhi, sản khoa, siêu âm mạch máu, siêu âm Doppler xuyên sọ,… - Tần số hoạt động: 1.3 đến 4.0 MHz - Trường nhìn tối đa: 120 độ - Độ sâu khảo sát tối đa: 30 cm - Hàng mới: 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 2 | Tủ lạnh bảo quản Vắc xin | - Dạng tủ: ngang - Nhiệt độ môi trường: 5-43ºC - Chế độ rã đông: tự động - Làm lạnh: trực tiếp - Dung tích: 250-300L - Dung tích trữ vắc xin: 200-250L - Thời gian lưu trữ ở 43ºC: hơn 60 giờ - Độ ồn: < 40 db (A) - Freez protection level: A - Hàng mới: 100% - Năm sản xuất 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 3 | Chỉ thị đông băng điện tử | - Phạm vi nhiệt độ: -20ºC đến +55ºC/ -4ºF đến +131ºF - Mức cảnh báo: A) 10 phút hoặc 60 phút dưới 0ºC/+32ºF B) 60 phút dưới -0.5ºC/ +31.1ºF - Hàng mới: 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 4 | Thiết bị ghi nhiệt độ tự động | - Nhiệt độ hoạt động: -25ºC đến +55ºC/ -13ºF đến 131ºF - Phạm vi cảnh báo nhiệt độ: -20ºC đến +50ºC/ -4ºF đến +122ºF, in 0.1ºC increments - Mức cảnh báo: 2 mức ( 1 ngưỡng trên và 1 ngưỡng dưới) - Thời gian lấy mẫu: mỗi phút - Độ chính xác: +/- 0.8 °C (-25 °C to -10 °C) / +/- 1.44 °F (-13 °F to +14 °F) +/- 0.5 °C (-10 °C to +40 °C) / +/- 0.9 °F (+14 °F to +104 °F) +/- 0.8 °C (+40 °C to +55 °C) / +/- 1.44 °F (+104 °F to +131 °F) - Khoảng nhiệt độ lưu trữ: 30 ngày trên màn hình LCD / lên đến 60 ngày qua file báo cáo PDF - Mức bảo vệ: IP64 - Kích hoạt: nhấn SET và READ trong 3 giây - Định dạng file dữ liệu: PDF và ASCII (nó cũng có thể được nhập bởi nhiều hệ thống quản lý ERP hoặc dữ liệu) - Hàng mới: 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 5 | Tủ lạnh dược phẩm | - Nguồn cấp: 220VAC, 50Hz - Công suất: 150-200W - Loại tủ: Đứng - Thể tích: 80-100 L - Thang nhiệt: 2-8 ºC - Rã đông: Tự động - Môi chất làm lạnh: ≥ R600a, 45g - Hiển thị: Led - Cảnh báo: Nhiệt độ cao/ thấp, Nhiệt độ môi trường cao, Cửa mở, Lỗi nguồn, Lỗi cảm biến, Điều khiển từ xa, Cảnh báo bằng âm thanh và đèn báo - Hàng mới: 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |